ORTOPOLI Студено полимеризираща пластмаса за ортодонтски апарати по метода на пръскането

Общо описание: Ortopoli представлява основна пластмаса за изработка на ортодонтски апарати по метода на пръскането и студеното полимеризиране. Материалът се доставя под формата на течност и прах, които винаги трябва да се използват заедно от дентален специалист (зъботехник).

Състав: Прах: полиетилметакрилат, дибензоилов пероксид

Течност: метилметакрилат, етиленгликолдиметакрилат, активатор и пигменти Противопоказания: Не използвайте в случай на известна алергия или свръхчувствителност на пациента към акрилати или някоя от другите съставки.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:

Препоръчваме течната и прахообразната съставка да се темперират до стайна температура преди употреба.

Подготовка: Закрепете здраво телчетата за модела и го накиснете във вода. След това материалът трябва да се изсуши изцяло.

Метод на пръскане/ръсене: Навлажнете повърхността на модела с гутатор. Разклатете силно праха преди употреба.

Нанесете тънък слой прах върху модела с доставения съд. Навлажнете праха с течност. Продължавайте да нанасяте тънки слоеве върху модела, докато постигнете желаната дебелина на пласта.

Полимеризиране: След като приключите процедурата за пръскането/ръсенето, поставете подготвения модел в съда под налягане. Условия на полимеризиране: температура на водата 60 °C, налягане 6 bar, време на полимеризиране 20 минути.

Зачистване: След полимеризирането ортодонтските апарати може да се зачистят, ако е необходимо, по обичайните процедури в денталната лаборатория.

Поправки: Поправките се извършват с Ortopoli. Прибавете прах в течността в съотношение 10 g прах на 6 ml течност (обемно съотношение 2,5: 1). Разбъркайте праха и течността и нанесете сместа на тънък слой върху увредената част от ортодонтския апарат. Продължете да нанасяте последователни слоеве от прах и течност, както е описано по-горе, докато постигнете желаната дебелина на пласта. Полимеризирането се извършва по описаната по-горе процедура.

ВАЖНО! Денталните протези от акрилова пластмаса винаги съдържат малка част остатъчен мономер. Съдържанието на остатъчен мономер е по-малко от 5%, ако полимеризирането е извършено съгласно инструкциите за употреба. За допълнително намаляване на съдържанието на остатъчен мономер се препоръчва медицинското изделие да стои във вода най-малко 24 часа.

Съхранение: Съхранявайте течността, защитена от слънчева светлина, при температура до 25 °C. Съхранявайте праха, защитен от слънчева светлина, на сухо място при температура до 30 °C.