BIOGLASS C

Стъклено-йономерен цимент за залепване на коронки и мостове.

Описание:

BIOGLASS C е стандартен стъклено-йономерен цимент, основно използван за циментиране на протези.

Представяне:

Продуктът е във вид на прах и течност.

BIOGLASS C прах: флакон 1х15 г.

BIOGLASS C течност: флакон 1х10 мг.

Състав:

BIOGLASS C прах: силициев диоксид, стронциев диоксид, алуминиев окис, флуор, фосфорен пентаокис, бариев окис, оловен моноокис и арсениев секуокис.

BIOGLASS C течност: полиакрилна киселина, винена киселина и дейонизирана вода.

Показания:

BIOGLASS C основно е предназначен за циментиране на протезни части (щифтове, коронки и мостове, инлей/онлей) и връзки при ортодонтия.

Може да се използва и като уплътнителен материал и защитна основа при дентални раставрации.

Техническа информация:

Стъкленият йономер е много важен материал в съвременната ортодонтия, основно поради неговото свойство на прилепване и освобождаване на флуорида като средство за отлично уплътнение на кухините и предпазване от вторини кариеси.

Лесна манипулация, отлични естетически и механични свойства.

Използва се за реконструкция на протезни части при елементи с повече от 50% дентална структура. Освобождаването на флуорида гарантира антиразяждащо действие. Флуоридът се зарежда постоянно в устната кухина. Това води до реминерализация на съседните тъкани. Химическото му прилепване към зъбните структури се осъществява чрез връзката с Са йони. Флуорида има по-голямо прилепване към емайла отколкото към дентина. Като се имат предвид добрите прилепващи свойства на материала няма необходимост от допълнително предпазване. Биосъвместим и хидрофилен цимента се явява най-подходящия материал за нашата зъбна структура. Освен това флуорида спомага за намаляване на рН на материала. Материалът е рентгеноконтрастен и е с висока плътност, което не позволява значителен теч.

Инструкция за употреба:

Дозиране:

Съотношение прах/течност: 1 част прах към по-малка част течност (1,4 : 1) Мерителна лъжичка: бяла

Манипулиране с шпатула:

- преди употреба разклатете флаконите с течността и праха

- дозирайте праха и течността на една плочка. Изполвайки пласмасова шпатулка добавяйте праха към течността

- обработвайте бързо с шпатулката в продължение на 20 секунди

ЗАБЕЛЕЖКА: При по-големи дозировки, разделете прахчето на равни части. Смесете едната част с цялата течност в продължение на 5 секунди. И тогава добавете втората част от прахчето и манипулирайте с шпакличката в продължение на 15 секунди.

- време на втвърдяване 3-4 минути

Техника на циментация:

1) изберете цветовия нюанс за циментиране на инлей и онлей

2) подгответе зъба като използвате стандартни техники

3) почистете като използвате само прах от пемза и вода. Изплакнете и подсушете, но не отстранявайте влажността. Не махайте повърхностния слой. При работа на върха на пулпата използвайте калциевохидроокисен цимент.

4) изплакнете и подсушете отвътре протезния или ортодонския елемент

5) пригответе необходимото количество BIOGLASS C

6) покрийте вътрешната повърхност на поправката с 1 мм BIOGLASS C, достатъчно количество, за да се разпредели продукта по цялата повърхност (не допускайте излишно изтичане)

7) наместете поправката и изчакайте полимеризацията на продукта

8) отстранете излишният цимент и запечатайте краищата с лак или бонд.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Времето за работа е 4 минути и 30 секунди след започване на смесването.

Специални грижи:

- и течността и цимента при допир с кожа и лигавица са разяждащи

- ПАЗЕТЕ ТЕЧНОСТТА ОТ ДОПИР С ОЧИТЕ И ИЗБЯГВАЙТЕ ПРОДЪЛЖИТЕЛЕН КОНТАКТ С КОЖАТА ИЛИ С УСТНАТА ТЪКАН.

- в случай на контакт с кожа или с устна тъкан, отстранете веднага с кърпа напоена с алкохол. Изплакнете с вода.

- в случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с вода и потърсете лекарска помощ.

Специални препоръки.

Преди употреба разклатете праха и течността.

Флаконът с течността трябва да се постави настрани в долна позиция, за да се избегне смесването с малко количество въздух. За манипулирането използвайте твърда шпатула, а площта на шпатулката трябва да бъде възможно най-малката. Повърхността на материала след обработката с шпатулата трябва винаги да бъде блестяща.

Вмъкването може да бъде извършено като се използва шпатула, заострени връхчета за прилагане или спринцовки за впръскване.