Инструкция за употреба

на

Endostar Е3 Rotary System

Състои се от три части: Е3 Basic Rotary System (Базова система)

Е3 Small Apical Rotary System (За тесни апикални зони )

Е3 Big Apical Rotary System (За широки апикални зони )

Е3 Rotary System е система съвремени ротиращи пили от висококачествена Никел-Титаниева сплав, осигуряваща устойчивост и гъвкавост. Е3 се използва за ефективна и качествена подготовка на коренови канали. Пилите лесно работят и в силно извити канали, а рискът от перфорация е сведен до минимум.Модифицираната форма на S-пила с два 90-градусови режещи ръба осигурява ефективно рязане и транспортиране на дентиновите отпилки в канала и намалява времето за обработка. Пасивният нережещ връх на пилата следва канала и предпазва от перфорация и зацепване. Осигурена е лесна за разчитане система за обозначаване на всяка пила чрез тънки врязани ивици с различен брой и цвят.

Важни предупреждения :

Пилите трябва да се използват с обороти ( SPEED ) на ендомотора от 150 до 300 оборота в минута. Избора зависи от диапазона, посочен за пилата и вашите  индивидуални предпочитания. Настройките на въртящият момент ( TORQUE ) също зависят от вашите предпочитания, но трябва да са с близки до посочените и да не превишават максималните стойности от таблицата. Въртящият момент е различен за всяка пила.

| Препоръчителни торгове за Е3 инструментите |
| --- |
| Система |  | Номер на пилата |  | Минимален торг (Ncm) | Максимален торг (Ncm) | Обороти |
| E3 Basic |  | 1 (8/30) |  | 2,4 | 3 | 150-300 |
|  |  | 2 (6/25) |  | 2,1 | 3 | 150-300 |
|  |  | 3 (4/30) |  | 0,9 | 2.1 | 150-300 |
| E3 Small |  | 1 (6/20) |  | 0,9 | 2.1 | 150-300 |
|  |  | 2 (4/25) |  | 0,9 | 2.1 | 150-300 |
|  |  | 3 (4/20) |  | 0,9 | 2.1 | 150-300 |
| E3 Big |  | 1 (4/35) |  | 2,1 | 3 | 150-300 |
|  |  | 2 (4/40) |  | 2,1 | 3 | 150-300 |
|  |  | 3 (4/45) |  | 2,1 | 3 | 150-300 |

При работа пилите се движат постоянно нагоре –надолу без прекомерен натиск.Те са много активни. Ако по време на работа пилата затяга и не навлиза навътре, не я натискайте силно. Извадете я от канала, почистете я и изплакнете канала.

Винаги използвайте лубриканти по време на разширяване на канала.

Следете броя употреби на вяка пила. След достигане на максималния брой я изхвърлете като медицински отпадък. Преди поставяне в канала винаги правете визуален преглед за дефекти по режещите ръбове или деформации. Ако е наранена я изхвърлете, за да не се счупи в канала.

Препоръчителен брой употреби:

- Пила 1 от  Е3 Basic Rotary System – максимум 10 пъти

- Всички останали пили от трите системи – максимум 5 пъти

- За особенно криви канали използвайте винаги нови пили ( първа употреба )

- След използване при особенно криви канали, е препоръчително пилата да се изхвърли.

Е3 Basic Rotary System се използва за канали с нормална ширина, прави или леко извити.

Е3 Small Apical Rotary System не е отделна система, тя е разширение на Е3 Basic  Rotary System и се използва за оформяне на  много тесни или извити канали. Обработката на канала се започва с Е3 Basic  Rotary System до възможната дълбочина и се продължава с Е3 Small Apical.

Е3 Big Apical Rotary System не е отделна система, тя е разширение на Е3 Basic  Rotary System и се използва за оформяне на канала, ако той е по широк от пила с размр 30 в апикална зона.

Инструкция за клинична употреба

Изплаквайте често канала. Почиствайте пилата от отпилки преди всяко ново навлизане в канала.

Е3 Basic Rotary System:

- Подгответе кавитетата и установете местоположението на каналите.

- Обработете кавитета по подходящ начин за праволинеен достъп до каналите.

- Обследвайте и проходете канала с ръчени инструменти.

- Измерете работната дължина на канала.

- Продължете разширяването с ръчни инструменти до пила с размер 20. Така ще създадете гладък път за машинните инструменти и ще намали риска от счупвания.

- Започнете работа с Е3 Basic Rotary System- инструмент №1 ( 08/30 тейпър 08/ дебелина на върха 30 ). С тази пила се навлиза максимално до ½ от дължината на канала. Също така дълбочината на навлизане не трябва да е максимум до края на нарезите на пилата.

Тази пила не се използва, ако канала е извит още в първата си половина.

В тези случаи започнете с Е3 Small Apical Rotary System.

7.  Започнете работа с пила №2 ( 06/25 ) от Е3 Basic. С нея разширете и 2-рата 3-та    на канала.

8.  Изплакнете канала и отново измерете работната дължина с ръчен инструмент №15.

9.  Продължете работа с пила №2 ( 06/25 ) Е3 Basic до достигане на уточнената работна дължина. Изплакнете.

10. Поставете пила №3 ( 04/30 ) Е3 Basic и оформете апикалната 3-та на канала.

Отново проверете с ръчен инструмент №15 и апекс локатор дали сте достигнали апикалното стеснение. След това с ръчна пила №30 при пълна работна дължина внимателно се уверете, че тя се заклинва в него.

- Ако заклинва значи сте завършили разширяването.

- Ако липсва заклинване а се върти леко, значи имаме случай на широка апикална зона и трябва да продължим с  Е3 Big Apical Rotary System и ръчни пили с размер 35, 40 и т.н.

Е3 Big Apical Rotary System

- След установяване необходимостtа от употребата на  Е3 Big Apical, поставете пила  №1 ( 04/35 ) и с нея и обработете канала до пълна работна дължина.

- Проверете ширината на канала в апикалната зона с ръчна пила №35, като я вкарате до пълна работна дължина и пробвате дали се върти леко.

- Ако заклинва значи сте завършили разширяването.

- Ако липсва заклинване а се върти леко, трябва да продължим с пила №2                ( 04/40 ) от  Е3 Big Apical

- Поставяме пила №2 и отново достигаме с нея пълната работна дължина.

- Повтаряме процедурата от точка 2, но вече с ръчна пила №40.                                 При необходимост продължаваме машинно с пила №3 ( 04/45 ) от Е3 Big Apical.

- Поставяме пила №3 и отново достигаме с нея пълната работна дължина.

- Повтаряме процедурата от точка 2, но вече с ръчна пила №45.                                  При необходимост продължаваме с NiTi ръчни пили №50,55,60 и т.н.

Е3 Small Apical Rotary System

- След подготовката на кавитета и началната обработка на канала с ръчни инструменти, както бе посочено по-горе, започваме работа с пила №1 от       Е3 Basic Rotary System. Ако установим, че канала е много тесен или крив , използваме тази пила максимално до първата 1/3 от канала.

- Поставяме пила  №2 ( 06/25 ) от Е3 Basic и обработваме канала докъдето ни позволи работа без особено голям натиск. Максимално до 1/2 от канала.

- Изплакваме и отново с апекс локатора и ръчен разширител №15 измерваме работната дължина на канала.

- Поставяме пила №3 ( 04/30 ) отново от Е3 Basic се опитваме да навлезем още 1-2мм в канала. Без силен натиск с леки движения нагоре-надолу. Приключваме с Е3 Basic Rotary System.

- Поставяме пила №1 ( 06/20 ) от  Е3 Small Apical Rotary System и обработваме канала още 2мм навътре. Без натиск, деликатно.

- Поставяме  пила №2 ( 04/25 ) от  Е3 Small Apical Rotary System и продължаваме да навлизаме навътре в канала. Спираме на 2мм от пълната работна дължина. Изплакваме.

- Поставяме пила №3 ( 04/20 ) от  Е3 Small Apical Rotary System с нея достигаме пълната работна дължина.

- Връщаме отново пила №2 ( 04/25 ) и отново достигаме пълната работна дължина.

- Изплакваме и поставяме пила №3 ( 04/30 ) отново от Е3 Basic и с нея достигаме пълната работна дължина.                                                                  Тази Пила може да се пропусне, когато канала е много тесен или крив.

- Изплакнете, дезинфекцирайте и подсушете. Канала е подготвен за запълване.

Внимание:

Тези инструменти са само за стоматологична употреба.

Почистване и дезинфекция:

Детайлна информация може да намерите на www.endostar.eu

Стерилизация:

Този продукт не е стерилен. Стерилизирай преди употреба. Използвай автоклав на 134 градуса за 35-40 минути. Препоръчва се почистване в ултразвукова вана и дезинфекция с течен дезинфектант.

Съхранение:

На стайна температура във сухи и чисти помещения.