One-Fil - Материал за уплътняване и запълване на коренови канали.

Инструкция за употреба

One-Fil е прeдварително смесена, готова за употреба биокерамична циментова паста, разработена за запълване на зъбни коренови канали. Опакована в спринцовка  с канюли за инжектиране. One-Fil е смес на съединенията на КАЛЦИЕВ СИЛИКАТ, които се втвърдяват от вода и влага.

Време за работа - 25 минути. Според ISO 6876:2012 (100% изисква влажност)

Финално втвърдяване след 2.5 часа.

Състав: Калциево силикатни съединения, Циркониев оксид, Хидрофилен полимер (сгъстител)

МЕТОД НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Техника на пълнене : „Студена кондензация“

- Подготвяне на кореновия канал: използвайте стандартните техники за обработка и изплакване на кореновия канал.

- Свалете капачката на спринцовката и поставете/ завийте  гъвкавия накрайник за апликация. Можете да го огънете, за да  улесните достъпа до канала.

- Поставете гъвкавия връх на спринцовката в канала, но не по-дълбоко от първата 1/3 от него и плавно инжектирайте малко от One-Fil материала.  Разпределете го чак до апикалния отвор. Инжектирайте и плавно изтегляте спринцовката навън.

- На този етап можете  да направите контролна ретгенография, за да  проконтролирате запечатването на апикалния отвор. Ако не сте инжектирали достатъчно материал, добавете веднага колкото е необходимо, за да запълните канала напълно. Избягвайте образуването на въздушни джобове. Излишъкът  на повърхността отстранете с влажен памучен тампон.

- Поставете гутаперчовите щифтове по стандартния метод.

- Техника с един  гута щифт:

- Подготвяне на кореновия канал: използвайте стандартните техники за обработка и изплакване на кореновия канал. Подгответе мастер щифта на работната дължина.

- Поставете гъвкавия връх на спринцовката в канала не по-дълбоко от първата 1/3 от него и плавно инжектирайте  от One-Fil материала в  срeдната  трета на канала.

- Поставете мастер щифта в канала и разнесете с него материала до апикалното стеснение. Запечатайте апикалния отвор с щифта.

- Направете контролна рентгенография.

- Ако апикалната зона не е запълнена, повторете процедурата.

- Допълнете канала с One-Fil  догоре.

Предупреждения:

- Трябва да се използва само от зъболекари. Спазвайте процедурата и предпазните мерки.

- Дръжте го далеч от не-зъболекари и деца.

- Не натискайте пастата с излишна сила. Пациентът може да получи остра болка.

- Следете да не препреснете  през апекса.

- При случаен контакт с очите незабавно промийте обилно с вода.

- Не запълвайте целия канал само с One-Fil.

- След употреба свалете гъвкавия накрайник и го изхвърлете. Поставете капачката на спринцовката. Този продукт е чувствителен към влага.

- Не използвайте след изтичане срока на годност.

- Не използвайте като вътрешно лекарство.

Съхранение:

- Моля дръжте капачката плътно завита, когато не използвате One-Fil.

- Избягвайте излагането на пряка слънчева светлина.

- Дръжте го на стайна температура 15-25 градуса Целзий.

- Този продукт е чувствителен към влагата.

Опаковка : 2 гр. One-Fil в една спринцовка и канюли.

Срок на годност:  2 години.