Упътване за употреба							01.09.2011

SHERAFINA®-RAPID							GA20540A

Перфектност чрез прецизност

С опаковъчните маси на SHERA, Вие сте намерили точния продукт.

Ако съблюдавате прецизно последващите дадени указания за работа, времена и температура, лесно и сигурно ще получите перфектни резултати.

Чисти предмети

И най-дребните остатъци по работните апарати - също и от почистващи средства – могат да повлияят негативно върху отливката. Винаги при обработката на опаковъчните маси използвайте самостоятелен шпатул и съдове за смесване, които след употреба оставете пълни с вода. Съхранявайте всичко отделно от апаратите за обработване на гипса. Мислете за своето здраве и използвайте маска при претеглянето на прахта и разопаковането на муфите.

1. Област на приложение

Прецизна опаковъчна маса за

- корони, мостове и имплантатна техника

- всички дентални сплави при конвенционално и шоково подгряване

2.    Технически данни:

- Време за обработка:				6-7 минути

- Температура на обработка:			20-23°С прах и течност

- Съотношение на смесване:			160 г прах : 42 мл течност

100 г прах : 26 мл течност

60 г прах : 16 мл течност

3. Преглед на съотношението на смесване

| Сплав | Щифтово изграждане & Инлей | Восъчни корони | Телескопи Моделирани в пластмаса /моля, вижте т. 7/ | Конускорони Моделирани в пластмаса /моля, вижте т. 7/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сплави с високо съдържание на злато Сплав 70-80 % Au | 18 мл SHERALIQUID 42% 24 мл дестил. вода 58% | 20 мл SHERALIQUID 47% 22 мл дестил. вода 53% | 25 мл SHERALIQUID 60% 17 мл дестил. вода 40% | 24 мл SHERALIQUID 58% 18 мл дестил. вода 42% |
| Редуцирани златни сплави 55 - 65 % Au | 18,5 мл SHERALIQUID 44% 23,5мл дестил. вода 56% | 21 мл SHERALIQUID 50% 21 мл дестил. вода 50% | 28,5 мл SHERALIQUID 68% 13,5мл дестил. вода 32% | 27 мл SHERALIQUID 65% 15 мл дестил. вода 35% |
| Сплави на основата на паладий |  | 28,5 мл SHERALIQUID 68% 13,5мл дестил. вода 32% | 35 мл SHERALIQUID 84% 7 мл дестил. вода 16% | 33 мл SHERALIQUID 79% 9 мл дестил. вода 21% |
| Неблагородни сплави |  | 38 мл SHERALIQUID 90% 4 мл дестил. вода 10% | Цялата течност редуцирана на 38 мл 100% или 38 мл SHERALIQUID 4 мл SHERALIQUID EXTRA |  |

Нашите препоръки са базирани на резултати от тестовете на нашата лаборатория и са ориентировъчни стойности. Различни фактори на място като напр. стайната температура, влажността на въздуха или настройките на вакуумбъркалката могат да повлияят на резултатите.

Таблицата може да бъде свалена на различни езици от www.shera.de – Service/Downloads.

4. Препоръки и указания за експанзията

4.1 Общи

- Отклонението в съотношението на течностите води до промяна в експанзията:

- повече SHERALIQUID = по-висока експанзия

- повече дестилирана вода = по-ниска експанзия

- В малки граници експанзията може да бъде повлияна чрез промяна на общото количество течност /до 4 мл/:

- гъста каша – по-висока експанзия / широки отливки/

- рядка каша – по-ниска експанзия /тесни отливки/.

- SHERALIQUID-EXTRA се използва само като добавка към SHERALIQUID, напр. при сплави с много високи стойности на свиване на метала /максимум 30 % добавка/.

4.2 Телескоп- и имплантатни работи

- При тънки пънчета или тънкостенни имплантатни изграждания препоръчваме да се работи с малко по-гъста каша и следователно редуцирано общо количество на течността, за да се повиши още стабилността на опаковъчната маса.

- Както посочихме горе по-гъстата каша води до по-висока експанзия, за запазване на пасването, трябва да се редуцира частта на SHERALIQUID.

Пример: има добро пасване при 38 мл течност и 60 % SHERALIQUID, количеството течност за по-гъста каша трябва да се редуцира на 34 мл  и 50 % SHERALIQUID.

5. Подготовка

- Отливни канали се поставят според общите обичайни указания.

- При необходимост восъчният моделаж тънко се напръсква със спрей за премахване на повърхностните напрежения SHERARELAXA. Директно се опакова, филмът не се остава да изсъхне.

- За осигуряване на оптимална експанзия на опаковъчната маса, препоръчваме използването на муфите от пореста гума на SHERA, които имат топлоизолиращо действие.

6. Обработка

- За по-малко количество прах изберете съответно малка чаша.

- Изсипете прахта в смесителния съд и премерете.

- Добавете смесената течност. /Започва да тече времето от 20 минути, след което муфата може да се постави за шоково нагряване!/

- Разбъркайте добре на ръка 15 секунди.

- 60 секунди разбъркайте под вакуум; скорост 250 оборота/минута.

- След разбъркването оставете масата за 10 секунди под вакуум.

- Изсипете равномерно опаковъчната маса само на най-ниската степен на вибратора.

- След като муфата се напълни, не трябва да се оставя да вибрира.

7. Моделиращи пластмаси

- Моделиращата пластмаса за 10 минути да полимеризира при 45-55°С в тенджера под налягане.

- След 20 минути опакованата муфа се поставя в предварително загрята на 360 °С муфелна пещ, за да изгори пластмасата. Време на задържане 30 минути.

- На желаната крайна температура /според сплавта/ се дозагрява без степени на задържане /виж т. 8.1/, съотв. се премества във втора пещ предварително загрята на крайна температура.

8. Нагряване / подгряване

Поставете муфата с отливния конус надолу върху надупчена или награпена керамична плочка.

8.1 Конвенционално нагряване

- Поставете муфата в студената пещ най-рано след 20 минути – считано от започване на смесителния процес.

- Скорост на нагряване: с до 20°С/минута, (задържащи стъпки не са необходими, с изключение при моделиращата пластмаса виж т. 7).

- Крайна температура /според сплавта/ се задържа минимум 45 минути. За сплавите на SHERA важи крайна температура от  850 ° С.

8.2 Шоково нагряване

След 20 минути – считано от започване на смесителния процес, поставете муфата в максимално на 850 °С загрята пещ за не по-малко от 45 минути. При необходимост крайната температура може да се повиши.

За сплавите на SHERA крайната температура от  850 ° С е достатъчна.

9. Отливане

След време на задържане минимум 45 минути на крайна температура може да се отлива според инструкциите на производителя на сплавта. Ако ще се подгряват повече муфи в пещта, времето на задържане на муфа трябва да се удължи с около 10 минути.

10. Охлаждане

Охладете муфата бавно на стайна температура.

10. Грижа за здравето

Опаковъчните маси съдържат кварц! Да не се вдишва прахта. Опасност от заболяване на белия дроб /силикоза или рак/. Носете маска!

Гаранция:

SHERA притежава сертификат DIN EN ISO 13485  и гарантира безукорно качество на своите продукти със скъпо струваща система за проверка на качеството. Нашите препоръки за употреба се базират на измерените, така наречени ориентировъчни стойности в опитната ни лаборатория. Тези стойности могат да бъдат гарантирани когато са спазени инструкциите. Потребителят сам отговаря за обработката на продуктите. За лоши резултати SHERA не отговаря, тъй като няма влияние върху по-нататъшната обработка. Евентуални, все пак възникнали претенции за вреди се позовават изключително върху стоковите стойности на нашите продукти.

SHERA GmbH&CO.KG				ТОДИС ИД оод

Espohlstrasse 53					ул. Султан тепе 3

49448 Lemförde/Germany				София 1505

tel. 0049 5443 99330					тел. 843 21 79/ 0899 86 22 37

e-mail: todis@multi-speed.net

www.opepi.com